技术实现核查报告

基于 IDRiD 的糖尿病视网膜病变二分类系统

对模型训练、数据处理、评价指标、误判分析与工程部署模块的代码级核查

核查日期：2026 年 9 月 6 日

核查对象：outputs/eye_medical_demo

数据与模型：IDRiD B. Disease Grading；ImageNet 预训练 ResNet-18

报告结论：核心训练与评估链路已实现；质量筛选、系统化错误归因和正式超参搜索仍待补充

一页结论 当前项目已经形成“IDRiD 数据准备 → 可复现划分 → ResNet-18 迁移学习 → 官方测试集评价 → Django 上传推理”的闭环。代码证据支持图像可读性检查、224×224 预处理、ImageNet 归一化、训练增强、加权交叉熵、AdamW、验证集 F1 选优、Accuracy/Precision/Recall/F1/Specificity/ROC-AUC/混淆矩阵和误判清单。尚未实现的是医学图像质量评分与剔除、标注争议人工复核、患者级去泄漏划分的确认、系统化误判归因/Grad-CAM、外部验证及正式超参数搜索。

# 1. 核查范围与总体结论

本报告依据项目源代码、模型配置、训练历史、官方测试集评价产物、Django 配置和自动化测试结果进行静态与产物核查。结论只描述当前仓库中已经存在且能够定位到代码或文件的功能；没有把研究建议、论文方法或计划中的功能写成“已完成”。

| 核查主题 | 状态 | 结论摘要 |
| --- | --- | --- |
| 训练流程与模型 | 已实现 | ResNet-18、ImageNet 预训练权重、二分类头、加权交叉熵、AdamW、8 epoch 训练。 |
| 数据完整性 | 已实现 | 检查清单字段、文件存在性、Pillow verify 与像素解码；训练 413/413、测试 103/103 可读。 |
| 医学质量/标注筛选 | 未实现 | 没有模糊度、曝光、视野完整性、重复图像或标注争议评分与剔除流程。 |
| 图像预处理 | 已实现 | RGB 转换、训练/验证增强、224×224 输入、ImageNet mean/std 归一化。 |
| 指标与误判清单 | 已实现/部分实现 | 指标、混淆矩阵、逐图 predictions 已生成；医学视觉归因与专家复核尚未形成。 |
| 超参数调优与泛化验证 | 未实现 | 当前为单组配置；没有网格/贝叶斯搜索、外部数据集或置信区间报告。 |

判定口径：‘已实现’表示代码路径和产物可直接核对；‘部分实现’表示工程数据已具备但还缺少医学/科研层面的完整分析；‘未实现’表示仓库中没有对应可执行模块。

# 2. 项目概况与技术路线

项目目标是对彩色眼底照片进行二分类：normal（等级 0）与 disease（等级 1–4 合并）。线上服务由 Django 接收 JPG/JPEG/PNG，调用统一推理入口加载 PyTorch 模型，返回类别、两类概率、置信度和推理耗时，并将记录写入 SQLite。

端到端路线 IDRiD parquet → src/prepare_idrid.py 导出 JPG/CSV → src/check_data.py 完整性检查 → src/make_splits.py 训练/验证划分 → src/train_resnet.py 训练 ResNet-18 → artifacts/idrid_resnet_model.json + 权重 → src/evaluate.py 测试与误判清单 → web/predictor/views.py 上传推理

| 模块 | 代码位置 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 数据准备 | src/prepare_idrid.py:12–64 | 读取 parquet，映射等级，导出图像和标签清单。 |
| 完整性检查 | src/check_data.py:22–71 | 检查路径、文件存在性、格式验证和像素解码。 |
| 划分 | src/make_splits.py:56–128 | 按随机种子 42、分层策略生成 train/val/test CSV。 |
| 训练/推理 | src/torch_modeling.py:38–355 | ResNet-18、变换、训练循环、指标和推理。 |
| 评价 | src/evaluate.py:19–130 | 计算指标、保存 predictions、混淆矩阵 CSV/PNG。 |
| Web | web/predictor/views.py:24–83 | 上传校验、模型调用、SQLite 历史记录和结果页。 |

# 3. 相关研究成果与理论依据

本项目的技术路线借鉴了下列公开研究，但不声称复现论文实验结果：

He 等（2016）提出的 Deep Residual Learning for Image Recognition：ResNet 通过残差连接学习 F(x)+x，缓解深层网络优化困难。本项目使用 torchvision 的 ResNet-18，并将 fc 替换为二分类线性层。

Deng 等（2009）的 ImageNet 工作提供了大规模自然图像预训练背景。项目使用 ResNet18_Weights.DEFAULT 作为迁移学习初始化，以减少小样本训练从随机权重开始的优化压力。

Porwal 等（2018）介绍 IDRiD 数据集及其糖尿病视网膜病变分级任务。本项目使用其 B. Disease Grading 子集，并将 0 级与 1–4 级合并为二分类。

Gulshan 等（2016）展示了深度学习用于眼底照片糖尿病视网膜病变检测的可行性，为使用敏感性、特异性、ROC-AUC 等指标提供了医学筛查语境。

算法原理简述：卷积层从局部纹理和形态中提取特征，残差块通过短路连接传递输入，最终全连接层输出两个 logits；softmax 将 logits 转换为 normal/disease 概率。这里的二分类模型是研究/课程实现，不等同于经过临床验证的筛查系统。

# 4. 软件环境与使用说明

| 类别 | 当前项目配置/说明 |
| --- | --- |
| 开发语言 | Python 3.11（Render 配置为 3.11.9） |
| 深度学习 | torch==2.5.1；torchvision==0.20.1；本地训练支持 CUDA，线上 Render 使用 CPU-only wheel。 |
| 图像与数据 | Pillow、NumPy、pyarrow；IDRiD parquet 转 JPG/CSV。 |
| 评价 | scikit-learn 计算 Accuracy、Precision、Recall、F1、Specificity、ROC-AUC 和混淆矩阵。 |
| Web | Django 5.x、Gunicorn、WhiteNoise、SQLite；入口 web/manage.py。 |
| 验证 | pytest 已验证 15 passed；Django check 与 collectstatic 已通过。 |

本地启动（在项目根目录执行）：

python -m pip install -r requirements.txt

python web/manage.py migrate

python web/manage.py runserver 127.0.0.1:8000，然后打开 http://127.0.0.1:8000/

生产部署配置位于 render.yaml、Procfile 和 requirements-render.txt。Render 免费实例为临时磁盘，SQLite 历史记录和上传文件可能在重启后丢失；模型代码和权重随仓库发布。

# 5. 数据集、标签体系与数据划分

使用的数据集是 IDRiD（Indian Diabetic Retinopathy Image Dataset）的 B. Disease Grading 子集。项目本地处理后的清单显示：官方训练集 413 张（normal 134、disease 279），官方测试集 103 张（normal 34、disease 69），合计 516 张。

| 原始等级 | 项目标签 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | normal / 0 | 未见明显糖尿病视网膜病变 |
| 1 | disease / 1 | 轻度非增殖性病变，合并为 disease |
| 2 | disease / 1 | 中度非增殖性病变，合并为 disease |
| 3 | disease / 1 | 重度非增殖性病变，合并为 disease |
| 4 | disease / 1 | 增殖性病变，合并为 disease |

代码证据：src/prepare_idrid.py:12–18 定义等级映射，:21–46 将 parquet 中的 bytes 和标签导出为 images/train、images/test 与 labels_train.csv、labels_test.csv。

训练集进一步由 src/make_splits.py 按 seed=42 做分层划分，实际训练产物记录为 train 351 张、validation 62 张。官方 103 张测试集未参与模型选择，最终指标来自 labels_test.csv。当前划分依据图像清单，没有在代码中看到患者编号级别的分组约束，因此正式研究应进一步确认同一患者是否可能跨集合。

# 6. 数据清洗与质量控制

## 6.1 已实现：文件和像素完整性检查

src/check_data.py:22–35 使用 Pillow 的 image.verify()，随后重新打开并 image.load()，可发现文件缺失、格式损坏或像素解码失败；:39–71 汇总 valid_rows、missing_files、corrupt_files 和类别计数。对当前本地清单运行结果为：训练集 413/413 可读、测试集 103/103 可读，missing_files=[]、corrupt_files=[]。

## 6.2 未实现：医学图像质量与标注质量筛选

没有基于清晰度/拉普拉斯方差、曝光、视野覆盖、遮挡、过暗过亮或视盘可见性的自动质量评分。

没有重复图像/近重复图像检测，也没有患者级去重和分组划分。

没有由眼科专家复核低质量或边界样本，也没有标注一致性/争议样本清单。

因此，报告只能确认‘文件完整性清洗已实现’，不能宣称已经剔除了质量低下或标注不清的医学样本。

# 7. 关键图像预处理与数据增强

PyTorch 训练和推理使用 src/torch_modeling.py 中同一套验证/推理变换；训练阶段额外加入随机增强。具体代码位置如下：

| 阶段 | 代码位置 | 实际操作 |
| --- | --- | --- |
| 训练 | src/torch_modeling.py:69–80 | Resize(256) → RandomResizedCrop(224, scale=0.80–1.0) → RandomHorizontalFlip(p=0.5) → ColorJitter(brightness=0.15, contrast=0.15, saturation=0.10) → ToTensor → Normalize。 |
| 验证/测试/线上 | src/torch_modeling.py:81–88、329–340 | Resize(256) → CenterCrop(224) → ToTensor → ImageNet Normalize；线上先转 RGB。 |
| RGB 与张量 | src/torch_modeling.py:60–65、339–340 | Image.open 后 convert('RGB')，转为 CHW 张量并送入模型。 |
| 统一配置 | src/torch_modeling.py:32–35、176–184 | IMAGE_SIZE=(224,224)，mean=(0.485,0.456,0.406)，std=(0.229,0.224,0.225)，并写入模型 JSON。 |

归一化的目的：将各通道按 ImageNet 预训练分布进行标准化，使迁移来的卷积特征处于相近数值尺度，有利于优化稳定与收敛。当前没有实现眼底专用颜色恒常化、血管增强、视野圆形裁剪或 CLAHE 等额外医学预处理。

补充说明：src/data.py:84–112 提供了通用的 RGB、224×224、[0,1] 缩放工具，主要服务于轻量回退/数据管线；当前 IDRiD ResNet artifact 由 src/modeling.py 路由到 src/torch_modeling.py，因此线上实际使用的是上表中的 ImageNet mean/std 标准化。

# 8. 模型选择与迁移学习策略

模型构建位于 src/torch_modeling.py:38–44：调用 resnet18(weights=ResNet18_Weights.DEFAULT)，再将 model.fc 替换为 nn.Linear(model.fc.in_features, 2)。这是 ImageNet 预训练 ResNet-18 的迁移学习。

| 策略项 | 当前实现 | 核查判断 |
| --- | --- | --- |
| 初始化 | ImageNet 预训练权重（pretrained=True 默认） | 已实现 |
| 任务头 | 替换为 2 类线性层 | 已实现 |
| 冻结策略 | optimizer 接收 model.parameters()，未冻结 backbone | 端到端微调；未实现分阶段冻结/解冻 |
| 部署权重 | artifacts/idrid_resnet_best_fp16.pt；配置位于 idrid_resnet_model.json | 已实现 |
| 备用后端 | src/modeling.py:142–150 可路由到轻量 centroid 模型 | 保留为无依赖/合成数据回退，不是当前 IDRiD 主模型 |

由于样本量较小，端到端微调存在过拟合风险；训练历史中 train F1 逐步接近 0.98，而 validation F1 在第 3 个 epoch 后波动，说明继续训练的收益有限。

# 9. 损失函数、优化器与超参数

src/torch_modeling.py:232–237 统计训练集二分类样本数，按 w_k=N/(K·n_k) 计算类别权重，并构造 nn.CrossEntropyLoss(weight=class_weights)。其单样本形式为 L=-w_y log softmax(z)_y，可降低类别不均衡对少数类的影响。优化器为 AdamW(model.parameters(), lr=1e-4, weight_decay=1e-4)。

| 超参数 | 当前值 | 代码位置 |
| --- | --- | --- |
| batch size | 16 | src/train_resnet.py:18、src/torch_modeling.py:204–206 |
| learning rate | 1e-4 | src/train_resnet.py:20、src/torch_modeling.py:206 |
| weight decay | 1e-4 | src/train_resnet.py:21、src/torch_modeling.py:207 |
| epochs | 8 | src/train_resnet.py:18、src/torch_modeling.py:204 |
| seed | 42；同时设置 random、NumPy、torch、CUDA seed | src/torch_modeling.py:91–97 |
| 选优标准 | validation F1；同分时比较 validation loss | src/torch_modeling.py:242–271 |

超参数调优状态：代码允许通过命令行传入上述参数，但仓库中只保留一组已运行配置，没有网格搜索、随机搜索、贝叶斯优化、交叉验证或基于多次种子的稳定性报告。因此应标记为‘可配置但未进行正式调优’。

# 10. 训练过程与训练产物

训练入口 src/train_resnet.py:11–45 负责解析命令行参数；核心训练循环位于 src/torch_modeling.py:197–303。每个 epoch 先执行训练集前向/反向传播，再在验证集关闭梯度计算，记录 loss、Accuracy、Precision、Recall、F1、Specificity、ROC-AUC，并按照 validation F1 保存最佳 checkpoint。

| Epoch | Train loss | Train F1 | Val loss | Val F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.4318 | 0.8584 | 0.4963 | 0.7164 |
| 2 | 0.2596 | 0.9154 | 0.3567 | 0.8916 |
| 3 | 0.2172 | 0.9231 | 0.3579 | 0.9048 |
| 4 | 0.1696 | 0.9534 | 0.4319 | 0.8966 |
| 5 | 0.1115 | 0.9724 | 0.5630 | 0.8723 |
| 6 | 0.1442 | 0.9614 | 0.4698 | 0.8764 |
| 7 | 0.0994 | 0.9638 | 0.3748 | 0.8941 |
| 8 | 0.0792 | 0.9786 | 0.4283 | 0.8642 |

训练历史文件为 artifacts/idrid_resnet_training_history.json；设备记录为 cuda，训练样本 351，验证样本 62，最佳 epoch=3，最佳 validation F1=0.9048。

# 11. 模型评价指标与测试结果

评价入口 src/evaluate.py:86–109 对官方 103 张测试图像逐张调用统一推理接口，使用 scikit-learn（不可用时有等价回退实现）计算指标，保存 metrics.json、predictions.json、confusion_matrix.csv 和 confusion_matrix.png。

| 指标 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| Accuracy | 0.7573 | (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN) |
| Precision | 0.8333 | TP/(TP+FP)；预测为 disease 的样本中有多少正确 |
| Recall / Sensitivity | 0.7971 | TP/(TP+FN)；病变样本被检出的比例 |
| F1-score | 0.8148 | Precision 与 Recall 的调和平均 |
| Specificity | 0.6765 | TN/(TN+FP)；正常样本被正确排除的比例 |
| ROC-AUC | 0.8201 | 不同阈值下区分能力的汇总 |
| 测试样本数 | 103 | 官方 IDRiD 测试集 |

混淆矩阵定义为‘行=真实类别，列=预测类别’，类别顺序 normal、disease：[[23, 11], [14, 55]]。因此 TN=23、FP=11、FN=14、TP=55，与上述指标一致。

图 1  官方测试集混淆矩阵（src/evaluate.py 生成）

# 12. 误判案例分析与模型局限性

predictions.json 保存每张图像的 image_path、true_label、预测 label、两类概率和 inference_ms。官方测试集共误判 25 张：假阳性（normal→disease）11 张，假阴性（disease→normal）14 张。

以下列出按预测置信度接近 0.5 排序的边界误判样本，作为后续人工复核入口（不是医学原因的自动结论）：

| 图像 | 真实 | 预测 | disease 概率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IDRiD_083.jpg | 病变 | 正常 | 0.49 | 边界误判，建议人工复核 |
| IDRiD_100.jpg | 病变 | 正常 | 0.45 | 边界误判，建议人工复核 |
| IDRiD_099.jpg | 正常 | 病变 | 0.59 | 边界误判，建议人工复核 |
| IDRiD_040.jpg | 病变 | 正常 | 0.40 | 边界误判，建议人工复核 |
| IDRiD_101.jpg | 病变 | 正常 | 0.39 | 边界误判，建议人工复核 |
| IDRiD_077.jpg | 正常 | 病变 | 0.64 | 边界误判，建议人工复核 |
| IDRiD_097.jpg | 正常 | 病变 | 0.64 | 边界误判，建议人工复核 |
| IDRiD_054.jpg | 正常 | 病变 | 0.66 | 边界误判，建议人工复核 |

## 已实现的误判支持

混淆矩阵与 CSV 已生成，可直接统计 FP/FN。

predictions.json 保留逐图概率，能够筛选低置信度、假阳性和假阴性样本。

## 尚未实现的误判归因

没有 Grad-CAM/显著性图来确认模型关注的是病灶区域，而不是背景、亮度或设备特征。

没有眼科专家逐图复核病灶位置、图像质量和标注争议，因此不能把误判归因到具体医学征象。

没有按疾病等级、性别、设备、拍摄中心或图像质量开展分层错误分析。

局限性：测试集规模小且来自单一公开数据集；模型输出只代表该数据与该训练配置下的研究结果，不能代表临床泛化能力或诊断准确性。

# 13. 用户要求模块的代码对照表

| 模块 | 状态 | 代码/证据 | 核查说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 训练过程 | 已实现 | src/train_resnet.py:11–45；src/torch_modeling.py:197–303 | 8 epoch、逐 epoch 训练/验证、保存最佳权重。 |
| 研究成果/技术路线 | 部分实现 | README.md；src/torch_modeling.py:38–44 | 研究依据可说明；论文方法未被声称复现。 |
| 软件环境说明 | 已实现 | requirements.txt；requirements-render.txt；render.yaml | 依赖、Render 构建和 Gunicorn 配置齐全。 |
| 数据集使用 | 已实现 | src/prepare_idrid.py:12–64；data/real/idrid/processed | IDRiD 413 train + 103 test。 |
| 文件完整性清洗 | 已实现 | src/check_data.py:22–71 | 缺失/损坏/不可解码检查。 |
| 低质量/标注不清剔除 | 未实现 | 仓库未发现质量评分或人工复核模块 | 不能宣称已剔除医学低质量样本。 |
| 尺寸统一/归一化 | 已实现 | src/torch_modeling.py:69–88；:329–340 | 224×224、RGB、ImageNet mean/std。 |
| 数据增强 | 已实现 | src/torch_modeling.py:69–80 | 随机裁剪、翻转、颜色扰动。 |
| 迁移学习 | 已实现 | src/torch_modeling.py:38–44、235 | ImageNet ResNet-18 + 二分类头；全量微调。 |
| 损失函数/优化器 | 已实现 | src/torch_modeling.py:232–237 | 加权 CrossEntropyLoss + AdamW。 |
| 超参数调优 | 未实现 | src/train_resnet.py 仅提供参数入口 | 没有系统搜索或多次实验统计。 |
| 多指标评价 | 已实现 | src/evaluate.py:19–108 | Accuracy、Precision、Recall、F1、Specificity、ROC-AUC、混淆矩阵。 |
| 误判案例清单 | 已实现 | artifacts/idrid_resnet_evaluation/predictions.json | 逐图真实标签、预测、概率和耗时。 |
| 医学误判归因 | 未实现 | 仓库未发现 Grad-CAM/专家复核流程 | 后续需建立可解释性和人工复核。 |

# 14. 尚未实现部分与优先级建议

| 优先级 | 待补模块 | 建议做法 | 预期价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 患者级划分与去泄漏核查 | 确认患者/眼别元数据；按患者分组划分 train/val/test；重新训练和评估。 | 提高结果可信度，避免同源图像泄漏。 |
| P0 | 医学图像质量控制 | 增加清晰度、曝光、视野覆盖、重复图像检查；建立低质量清单并记录剔除原因。 | 降低输入噪声，提升可复现性。 |
| P1 | 正式超参数与随机种子实验 | 预先登记搜索空间，运行多组 seed/交叉验证，报告均值、标准差和置信区间。 | 判断结果是否稳定，减少单次偶然性。 |
| P1 | 误判视觉归因 | 对 FP/FN 做专家复核，加入 Grad-CAM、质量标签和疾病等级分层统计。 | 识别模型失败模式并指导数据/模型迭代。 |
| P1 | 外部验证与校准 | 使用不同中心/设备数据，报告 ROC、PR、校准曲线和亚组表现。 | 评估跨域泛化，不把单一数据集结果当作临床能力。 |
| P2 | 生产数据治理 | 持久化数据库、对象存储、访问控制、审计日志、HTTPS、上传数据保留策略。 | 满足长期运行与隐私合规需要。 |

# 15. 可复现操作与代码路径索引

推荐按以下顺序复现实验，数据文件只保存在本地，不要把原始临床图像提交到公开仓库：

准备 IDRiD parquet 后运行：python -m src.prepare_idrid data/real/idrid --output-dir data/real/idrid/processed

检查清单：python -m src.check_data data/real/idrid/processed/labels_train.csv，以及 labels_test.csv。

生成训练/验证清单：python -m src.make_splits data/real/idrid/processed/labels_train.csv --output-dir data/real/idrid/processed/splits --seed 42

训练：python -m src.train_resnet --train .../splits/train.csv --val .../splits/val.csv --artifact artifacts/idrid_resnet_model.json --checkpoint artifacts/idrid_resnet_best.pt --history artifacts/idrid_resnet_training_history.json --epochs 8 --batch-size 16 --learning-rate 1e-4 --weight-decay 1e-4 --device cuda

评价：python -m src.evaluate --model artifacts/idrid_resnet_model.json --test data/real/idrid/processed/labels_test.csv --output artifacts/idrid_resnet_evaluation

| 路径 | 用途 |
| --- | --- |
| src/torch_modeling.py | ResNet-18 构建、增强/归一化、训练循环、指标和推理。 |
| src/modeling.py | 统一模型加载与 PyTorch/轻量后端路由。 |
| src/evaluate.py | 测试集指标、混淆矩阵和逐图预测。 |
| artifacts/idrid_resnet_training_history.json | 8 个 epoch 的训练/验证记录和最佳 epoch。 |
| artifacts/idrid_resnet_evaluation/ | metrics.json、predictions.json、混淆矩阵 CSV/PNG。 |
| web/predictor/views.py | Django 上传校验、预测调用、SQLite 记录。 |
| web/eye_demo/settings.py | 模型 artifact、上传目录、数据库和 Django 安全配置。 |

# 16. 参考文献与公开资源

He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep Residual Learning for Image Recognition. CVPR.

Deng, J., et al. (2009). ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database. CVPR.

Porwal, P., et al. (2018). Indian Diabetic Retinopathy Image Dataset (IDRiD): A Database for Diabetic Retinopathy Screening Research. Data in Brief, 17, 1253–1260.

Gulshan, V., et al. (2016). Development and Validation of a Deep Learning Algorithm for Detection of Diabetic Retinopathy in Retinal Fundus Photographs. JAMA, 316(22), 2402–2410.

IDRiD 官方数据入口：IEEE DataPort，https://ieee-dataport.org/open-access/indian-diabetic-retinopathy-image-dataset-idrid。

项目公开镜像记录：Zenodo 17219542；Hugging Face amin-nejad/idrid-disease-grading。镜像可用性和授权范围应在复现实验前再次核对。

使用边界 本报告和项目输出仅用于课程/科研项目的算法验证、流程演示和部署学习，不构成医疗器械、医学诊断、筛查或治疗建议。任何临床使用都需要独立的患者级数据设计、伦理与隐私审查、外部验证、校准和专业人员复核。